ARTICOLO  10

LAMPADA SA 500 WATT

Con la presente ci permettiamo informarVi che in data 19 dicembre 95 sono terminate le prove tecniche di compatibilità elettromagnetica effettuate sulla nostra lampada UVA SA 500.

Test di emissione di Radio disturbi condotti.

Test di emissione di Radio disturbi irradiati.

La soc. Amplisim Servizi Integrati Medicinali, nella persona del P.I.  C. Carraro, ha dichiarato l’idoneità della nostra apparecchiatura sopracitata a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente, senza introdurre disturbi elettromagnetici inaccettabili per tutto ciò che si trova in tale ambiente.

Legge 626 del 24 novembre 1994 su direttive CEE 92/31 del 28 aprile 1992 e direttive CEE 89/336 del 3 maggio 1989.

ISTITUTO DI RICERCHE BIOMEDICHE- ANTOINE MARXER RBM SPA.

Ha effettuato una verifica tecnica sulla nostra lampada UVA tipo SA 500.

Scopo dello studio.

- Determinazione dell’ozono sul generatore UV e sulla lampada UV SA 500.

- Criteri operativi di prelievo e di analisi.

Le metodiche specifiche di campionamento e analisi sono riportate nella Tabella 1 allegata.

I campionamenti, sono stati effettuati il giorno 4/11/95.

- Risultati della valutazione.

Per quanto riguarda l’ozono i risultati sono riportati nella Tabella 2 allegata dove nell’ultima colonna sono stati indicati i valori limite per gli ambienti di lavoro degli Igienisti Americani (TLV-AGCIH-1994/1995) presi a riferimento in assenza di una legislazione italiana specifica.

- Conclusioni.

Da i dati riportati in Tabella 2 risulta che l’ozono è presente in concentrazioni notevolmente inferiori ai limiti di riferimento.

Restiamo a Vs disposizione per eventuali chiarimenti abbiate necessità.

DISTRIBUZIONE GEFIX SRL

### Uff.Amm.vi e Dep: Via Pisciarelli, 56/A – 80078 Pozzuoli (NA) – ITALIA

Tel.0039 0815708855 – Fax 0039 0815708730

Web site: www.gefix.it - E.mail: gefix@tin.it

# C.C.I.A.A. 528772 – Iscr. Trib. 665/95 – Partita I.V.A. 06848120637

# TABELLA  1

## METODICHE SPECIFICHE DI CAMPIONAMENTO E ANALISI

### Sostanza determinata        Modalità di prelievo       Modalità di analisi

Assorbimento in una       metodo colorimetrico

OZONO                       soluzione di ioduro          NIOSH

di  potassio in sodio

(metodo NIOSH)

#### TABELLA 2

##### RISULTATI DELLA VALUTAZIONE

###### Processo/Ambiente    Riferimento sulla    Sostanza    Concentrazione    Valori di

piantina                  ricercata      rilevata                 riferimento

mg/m3                 (TLV) mg/m3

generatore ad                     2                       ozono          0.008                    0.2

impulso  U.V.

lampada ad U.V.                3                       ozono          0.006                    0.2